PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Demanda química de oxigênio (DQO) — método colorimétrico

Digestão em tubo fechado e leitura espectrofotométrica

| Código | 2-13 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela, bloco digestor e UV-Vis |

# 1. Objetivo

Padronizar a determinação de DQO por digestão com dicromato em tubo fechado e leitura colorimétrica, usando kit ou reagentes formalmente aprovados.

A fórmula dos reagentes não foi fixada neste documento. Preferir kits/métodos validados e confirmar faixa, cloretos, preservação e interferências.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Dicromato de potássio contém Cr(VI); ácido sulfúrico concentrado é corrosivo e a mistura pode conter mercúrio. Trabalhar em capela.

Tratar tubos quentes como risco químico, térmico e de pressão.

Cuidado específico: Nunca abrir tubo quente ou pressurizado. Resíduos de DQO contendo Cr(VI), mercúrio e ácido são perigosos e não podem ir à pia.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos de DQO compatíveis

Pipetas dedicadas

Rack resistente

## Materiais auxiliares

Kit/reagentes aprovados

Material de controle

## Equipamentos

Capela

Bloco a 150 °C

UV-Vis compatível

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Reagente de DQO | Kit ou formulação aprovada com dicromato/ácido |
| Padrão/controle | Faixa compatível |
| Amostra | Preservação e diluição conforme método |

# 4. Preparação antes de iniciar

Montar mapa com branco, curva, controle, duplicata e diluições.

Confirmar que tubos/kit correspondem à faixa esperada e ao bloco/espectrofotômetro.

# 5. Procedimento

## Digestão e leitura

Homogeneizar a amostra preservada e preparar diluições quando necessário.

Adicionar alíquota aos tubos de branco, padrões, controles e amostras em capela.

Fechar tubos compatíveis, homogeneizar conforme fabricante e digerir a 150 °C por 2 h.

Resfriar completamente em rack protegido sem abrir.

Homogeneizar com cuidado e ler a 600 nm ou no comprimento/faixa do kit validado.

Calcular em mg/L O₂, aplicar diluição e qualificar interferências.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Branco, curva, controle, duplicata e fortificada conforme plano.

Não aceitar tubo com vazamento, cor indicativa de sobrecarga ou resultado fora da curva.

Documentar sólidos e cloretos que possam afetar o resultado.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Coletar integralmente tubos e resíduos de DQO como resíduo perigoso com Cr(VI)/metais/ácido.

# 9. Observações para padronização local

Selecionar método/kit, faixa e volume exatos.

Definir curva, critérios de QC, preservação, validade e interferência de cloreto.