PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais totais recuperáveis em água

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-4 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela e MARS 5 |

# 1. Objetivo

Padronizar homogeneização, acidificação, digestão assistida por micro-ondas e preparo de água não filtrada para metais totais recuperáveis.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO₃ concentrado deve ser adicionado em capela.

Amostra não filtrada pode reagir/gerar pressão; respeitar a carga do vaso.

Cuidado específico: A amostra é digerida sem filtração. Não confundir o resultado com metais dissolvidos.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Vasos de PTFE

Provetas plásticas de 25 mL

Frascos acidolavados

## Materiais auxiliares

Brancos, duplicatas e controles

## Equipamentos

MARS 5

Capela

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra homogeneizada | 22,5 mL |
| HNO₃ 65% | 2,5 mL |
| Água ultrapura | Completar para 25 mL |

# 4. Procedimento

## Digestão

Homogeneizar sem filtrar e transferir 22,5 mL ao vaso.

Adicionar 2,5 mL de HNO₃ lentamente em capela.

Executar programa validado no MARS 5, resfriar e despressurizar.

Completar para 25 mL; filtrar somente se o método instrumental permitir e registrar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco, duplicata, fortificada e controle por lote.

Qualificar perda, material insolúvel e contaminação.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Confirmar designação ‘total recuperável’, programa e critério de filtração pós-digestão.