PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais dissolvidos em água

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-5 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Área limpa de filtração e capela para acidificação |

# 1. Objetivo

Padronizar filtração operacional a 0,45 µm e preservação do filtrado para determinação de metais dissolvidos.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Acidificar somente após filtrar e exclusivamente em capela.

Usar materiais dedicados a traços metálicos e evitar pinças metálicas.

Cuidado específico: A versão anterior indicava membrana de 0,70 µm e citava HCl 25%. Para metais dissolvidos, este documento corrige o fluxo para filtro de 0,45 µm e preservação com HNO₃ de alta pureza a pH <2.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Frascos plásticos acidolavados

Sistema de filtração de baixa contaminação

## Materiais auxiliares

Filtro/cápsula 0,45 µm

Luvas sem pó

Brancos de campo/equipamento

## Equipamentos

Sistema de filtração

Capela

Medidor de pH ou indicador adequado

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra | Filtrar o mais cedo possível |
| HNO₃ de alta pureza | Adicionar ao filtrado até pH <2 |
| Água reagente | Brancos e condicionamento |

# 4. Procedimento

## Filtração e preservação

Montar/condicionar o sistema de 0,45 µm conforme plano de metais.

Homogeneizar suavemente e filtrar diretamente para frasco acidolavado.

Em capela, adicionar HNO₃ de alta pureza lentamente até pH <2.

Fechar, homogeneizar, verificar pH sem contaminar o frasco e refrigerar/armazenar conforme método.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco de campo/equipamento, duplicata e controle de contaminação.

Registrar filtro, lote, volume, ácido e pH.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir material/marca do filtro e volume de condicionamento.

Definir prazo e temperatura conforme método instrumental.