PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais em tecido animal liofilizado

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-6 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Liofilizador, capela e bloco digestor |

# 1. Objetivo

Padronizar liofilização, homogeneização, digestão nítrica em bloco e preparo do extrato de tecido animal seco.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Tratar o tecido como material biológico até a etapa de descontaminação definida.

HNO₃ concentrado e digestão aquecida exigem capela e contenção.

Cuidado específico: Não levar digestatos à secura completa: isso pode causar perda de analitos e formar resíduos perigosos. O ponto final e a temperatura precisam ser validados.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos de armazenamento

Gral/pistilo inerte

Tubos de digestão

Balões/provetas plásticas

## Materiais auxiliares

Filme perfurado

Espátulas dedicadas

CRM de tecido

## Equipamentos

Liofilizador

Balança

Bloco digestor

Capela

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Tecido liofilizado | Aproximadamente 0,500 g |
| HNO₃ 65% | 5 mL |
| HNO₃ 0,5 N | Ressuspensão e volume final |

# 4. Procedimento

## Secagem e homogeneização

Congelar completamente em recipiente coberto/perfurado e liofilizar no equipamento apropriado.

Confirmar secagem, homogeneizar em material inerte e transferir a tubo limpo.

## Digestão

Pesar ~0,500 g e adicionar 5 mL de HNO₃ em capela.

Realizar pré-digestão e aquecer a 60 °C pelo período validado.

Aumentar gradualmente a temperatura somente pelo programa aprovado, sem secar completamente.

Resfriar, ressuspender com HNO₃ 0,5 N, aquecer a 60 °C por 30 min e completar ao volume validado.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco, duplicata, CRM e fortificada; registrar massa seca.

Recuperação/precisão dentro dos limites; digestato límpido ou qualificado.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Validar massa, programa térmico, ponto final, volume e prazo.

Definir prevenção de contaminação entre liofilizador de bancada e de orgânicos.