PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Sistema de digestão por micro-ondas MARS 5

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 3-1 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Central Analítica, com capela ligada |

Informações auxiliares

• A atividade deve ser executada somente por pessoa treinada e com supervisão do técnico ou professor responsável.

• Em qualquer dúvida, interrompa a atividade e consulte o responsável. Nunca improvise, altere parâmetros ou opere sem supervisão.

• O manual do equipamento instalado, o treinamento local e as determinações do responsável técnico devem ser consultados durante a operação.

• Nunca abrir vaso quente ou pressurizado. Após o ciclo, aguardar pelo menos 30 min e até temperatura ambiente; despressurizar gradualmente em capela, com o respiro afastado do corpo.

## Microondas Mars 5

Observações:

Para a realização deste procedimento, é necessário o agendamento prévio com o chefe da central analítica.

Protocolo:

A temperatura ambiente recomendada para utilização do liofilizador é de 21ºC → verificar se os aparelhos de ar-condicionado estão ligados.

Ligar a capela → o microondas só pode ser usado com a capela ligada.

Coloque a tampa e aperte cada vaso manualmente. Em seguida, use a ferramenta de torque até acontecer um “TEC”.

Ligar a chave de energia I (ligar os dois botões).

Ligar o estabilizador e esperar o sinal (Barulho “Bip”).

Ligar a chave de energia II pressionando o botão verde (Só liga se fizer o barulho “Tuf”):

Ligar o micro-ondas no botão lateral

Painel do microondas

Limpe os tubos com toalha de papel e coloque no carrossel de acordo conforme o número de tubos e o quadro abaixo.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidade do frasco | 55 mL |
| Volume mínimo | 5 mL |
| Volume máximo | 25 mL |
| Tamanho máx. da amostra orgânica (peso seco) | 0,5 g |
| Tamanho máx. da amostra inorgânica (peso seco) | 1,0 g |
| Temperatura máxima do método | 210 ºC |
| Mínimo de frascos por rodada | 8 |

Todos os tubos devem ser inseridos COMPLETAMENTE dentro de uma manga composta sobre a plataforma giratória. Durante a digestão por micro-ondas, os vasos se expandem e formam bolhas, furos ou inchaço das paredes onde não estiverem contidos pela manga. Isso destruirá o vaso e a amostra será perdida.

Colocar o carrossel no micro-ondas com o número 1 voltado para frente

Selecionar a opção Edit/Create Method e pressionar a tecla Select.

Selecionar a opção User Directory e pressionar a tecla Select.

Selecionar o tipo de método e pressionar a tecla Select.

Selecionar o tipo de tubo, geralmente XPRESS e pressionar a tecla Select

Selecionar o tipo de amostra e pressionar Select

Programar a potência

A potência será sempre 1600 W por causa do tipo de tubo (XPRESS)

Programar a porcentagem da potência de acordo com a regra:

Editar o nome do método e/ou pressionar a tecla Next

Informar o número de tubos e pressionar a tecla Next

Iniciar o método editado selecionando a opção Load Method e pressionar a tecla Start

Após o término da digestão, permita que os tubos esfriem por pelo menos 30 minutos antes de retirá-los do microondas ou abrir os tubos. A liberação de pressão não deve ser feita até que as amostras estejam em temperatura ambiente.

Em capela, abra cuidadosamente cada vaso. Qualquer perda de amostra ou volume durante este procedimento comprometerá os resultados. Gire a tampa lentamente usando a chave de torque, mantendo o orifício de ventilação voltado para longe de você.

Pode ser necessário liberar a pressão gradualmente, afrouxando e apertando a tampa várias vezes. Repita o processo até que a amostra esteja completamente despressurizada.

Utilize sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados para evitar queimaduras químicas.

Se a solução não estiver clara e homogênea, contate a equipe do laboratório.

Desligar o microondas:

1º Retirar o carrossel e fechar a porta

2º Desligar o micro-ondas no botão lateral

3º Desligar a chave de energia II pressionando o botão vermelho

4º Desligar o estabilizador

5º Desligar a chave de energia I 6º Desligar a capela

7º Desligar o ar-condicionado