PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Condutivímetro

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-10 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Bancada limpa ou campo |

# 1. Objetivo

Padronizar verificação, medição e manutenção de condutividade específica em água e soluções.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Avaliar perigos da amostra antes de imergir/limpar a célula.

Cuidado específico: Temperatura é uma das maiores fontes de erro. Registrar a temperatura e informar se o resultado foi medido ou compensado para 25 °C.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Copos limpos e enxaguados com amostra/padrão

## Materiais auxiliares

Padrão certificado de condutividade

Água de enxágue

Planilha de calibração

## Equipamentos

Condutivímetro e célula compatível com a faixa

Termômetro integrado ou verificado

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Padrão de KCl certificado | Valor adequado à faixa; registrar valor a 25 °C |
| Amostra | Volume suficiente para cobrir a célula sem bolhas |

# 4. Procedimento

## Verificação e leitura

Inspecionar/limpar a célula e confirmar constante, unidades e compensação.

Enxaguar com padrão, medir após estabilidade e aceitar apenas dentro da tolerância.

Enxaguar com amostra, remover bolhas, aguardar estabilidade e registrar condutividade e temperatura.

Executar padrão pós-sequência quando previsto, lavar e armazenar a célula conforme manual.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Padronizar/verificar diariamente antes do uso.

Padrão certificado dentro da validade e sem contaminação.

Duplicatas e deriva dentro do limite aprovado.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Identificar modelos/células e constantes.

Definir padrões por faixa, tolerância, critério de estabilidade e manutenção.