PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Medidor de pH

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-11 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Bancada limpa ou campo |

# 1. Objetivo

Padronizar calibração, verificação, medição e conservação de eletrodos de pH.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Avaliar perigos da amostra e usar proteção contra respingos.

Cuidado específico: pH é uma medição sensível a temperatura e tempo. Medir amostra fresca quando o método exigir e nunca armazenar eletrodo de vidro seco ou em água deionizada, salvo instrução específica do fabricante.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Copos limpos separados para tampões e amostras

## Materiais auxiliares

Tampões rastreáveis

Solução de armazenamento/limpeza do eletrodo

Água de enxágue

## Equipamentos

Medidor de pH

Eletrodo e sensor de temperatura compatíveis

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Tampões | Dois ou três pontos conforme faixa, válidos e não devolvidos ao frasco |
| Amostra | Homogênea, sem perda de gases quando relevante |

# 4. Procedimento

## Calibração e medição

Inspecionar eletrodo, nível de eletrólito e junção; hidratar conforme manual.

Calibrar nos tampões do método, do menor para o maior risco de contaminação, registrando slope/offset.

Verificar com tampão independente ou intermediário.

Enxaguar, remover excesso sem esfregar o bulbo, medir após estabilidade e registrar pH/temperatura.

Limpar e armazenar o eletrodo na solução indicada.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Slope, offset e verificação dentro dos limites aprovados.

Tampões na validade e sem contaminação.

Calibração repetida após deriva, troca de eletrodo ou longa sequência.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Identificar modelos/eletrodos.

Definir tampões, limites de slope/offset, estabilidade e frequência.