PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Espectrofotômetro UV-Vis

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-12 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Bancada do espectrofotômetro |

# 1. Objetivo

Padronizar aquecimento, seleção de método, branco, curva analítica, leitura, verificação e limpeza em espectrofotometria UV-Vis.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Cubetas podem conter ácidos, oxidantes ou metais; usar tampa e descarte conforme método.

Não olhar para o feixe nem abrir compartimento óptico além do previsto.

Cuidado específico: Comprimento de onda, caminho óptico, cubeta, branco e faixa linear são específicos do método. Não usar uma curva antiga ou extrapolar acima do maior padrão sem validação.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Cubetas compatíveis e pareadas quando necessário

Pipetas e frascos volumétricos

## Materiais auxiliares

Papel sem fiapos para faces externas

Planilha de sequência

## Equipamentos

Espectrofotômetro UV-Vis

Temporizador

Banho/controle térmico quando o método exigir

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Branco, padrões e controles | Preparados com a mesma matriz de reagentes |
| Amostras | Dentro da faixa e tempo de desenvolvimento do método |

# 4. Procedimento

## Leitura

Ligar e aguardar estabilização conforme manual; selecionar método e comprimento de onda.

Inspecionar cubetas, encher sem bolhas, limpar faces ópticas e manter orientação constante.

Zerar com branco e medir curva do menor ao maior padrão.

Aceitar a curva/controle antes das amostras; diluir e repetir resultados fora da faixa.

Executar verificação continuada, salvar dados brutos e limpar cubetas/compartimento.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Curva com critérios definidos de ajuste, resíduos e retrocálculo.

Branco, controle independente, duplicata e fortificada conforme método.

Absorbância dentro da faixa linear; sem bolha, risco ou sujeira na face óptica.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Identificar marca/modelo, cubetas e software.

Criar tabela de métodos autorizados com λ, faixa, tempo de cor e critérios de curva.