PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Microbalança do IRMS

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 3-4 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Sala da balança do IRMS |

Informações auxiliares

• A atividade deve ser executada somente por pessoa treinada e com supervisão do técnico ou professor responsável.

• Em qualquer dúvida, interrompa a atividade e consulte o responsável. Nunca improvise, altere parâmetros ou opere sem supervisão.

• O manual do equipamento instalado, o treinamento local e as determinações do responsável técnico devem ser consultados durante a operação.

• Não colocar cápsula contendo metanol, piridina ou outro solvente na balança. Confirmar secagem completa e evitar contaminação da câmara e do fluxo analítico.

## Balança do IRMS

Observações:

Para a realização deste procedimento, é necessário o agendamento prévio com o chefe da central analítica.

Recomendações gerais:

Certifique-se de que a balança está nivelada, utilizando o nível de bolha e ajustando os pés.

Verifique se a balança está limpa e livre de resíduos ou partículas de pesagens anteriores.

Evite correntes de ar, vibrações e variações bruscas de temperatura. Feche portas e janelas próximas, se necessário.

Use jaleco limpo, luvas e, se aplicável, touca e máscara para evitar contaminações.

Protocolo:

Ligar o estabilizador e em seguida a balança.

Escolha o recipiente adequado (cápsula de estanho ou de prata).

Coloque o vial no centro do prato de pesagem e feche a câmara usando os botões laterais.

Aguarde a estabilização da leitura e pressione TARE para tarar.

Remova o vial da câmara de pesagem e adicione a amostra com auxílio de espátula limpa ou pipeta, conforme o tipo de material.

Mantenha as portas da balança fechadas enquanto aguarda a estabilização da leitura.

Anote o peso exibido (mg).

Após a pesagem, remova cuidadosamente o recipiente da balança.

Dobre cuidadosamente o vial com o auxílio de pinças e armazene na placa anotando a posição correta.

Limpe a câmara de pesagem com pincel macio ou papel apropriado.

Desligue a balança e depois o estabilizador, certificando-se de que a câmara esteja na posição correta (voltada para trás).

Preencha o registro de pesagem, incluindo:

Nome do operador e orientador

Data e hora

Tipo da amostra

Observações (ex.: condições ambientais, problemas observados)