PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Balanças analíticas

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-5 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Bancadas de pesagem |

# 1. Objetivo

Padronizar inspeção, aquecimento, nivelamento, verificação, tara, pesagem, limpeza e registro das balanças analíticas.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Não pesar diretamente material corrosivo, volátil, quente, úmido ou biologicamente perigoso sem recipiente fechado/compatível e autorização.

Controlar poeira; não soprar resíduos.

Cuidado específico: Nunca exceder a capacidade da balança nem apoiar-se na bancada. Derramamentos corrosivos devem ser comunicados e tratados imediatamente conforme o fabricante.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Recipientes de pesagem limpos e secos

## Materiais auxiliares

Papel de pesagem

Espátula/pinça

Pincel macio

Pesos certificados

## Equipamentos

Balança analítica

Mesa antivibração quando disponível

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra | Dentro da capacidade e em equilíbrio térmico |
| Peso de verificação | Faixa próxima à massa de trabalho |

# 4. Procedimento

## Preparação e pesagem

Ligar e aguardar 30–60 min ou o tempo do fabricante.

Verificar nível, limpeza e condições ambientais; executar ajuste/verificação.

Centralizar o recipiente, fechar portas, aguardar estabilidade e tarar.

Adicionar amostra fora da câmara quando possível, fechar e registrar somente após estabilidade.

Remover o recipiente, limpar com pincel/papel apropriado e registrar o uso.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Verificação com peso rastreável dentro da tolerância.

Nivelamento, estabilidade e repetibilidade adequados.

Não usar quando houver deriva, erro, vibração ou contaminação.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Inventariar cada balança com marca, modelo, capacidade e resolução.

Definir pesos, tolerâncias, frequência de calibração e manutenção.