PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Analisador granulométrico por difração a laser

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-6 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Sala do analisador granulométrico |

# 1. Objetivo

Padronizar preparo, dispersão, medição, controle de qualidade e limpeza na determinação da distribuição granulométrica de solos e sedimentos por difração a laser.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Nunca abrir a proteção óptica nem contornar intertravamentos do laser.

Avaliar poeira respirável durante subamostragem seca; usar exaustão local quando necessário.

Pré-tratamentos com oxidantes, ácidos ou dispersantes só podem ser executados em protocolo separado e aprovado.

Cuidado específico: Este equipamento mede distribuição de tamanho por espalhamento/difração de luz; não é um difratômetro de raios X. O modelo óptico, índices de refração, faixa de obscuração e limites de tamanho devem ser definidos para o modelo e a matriz.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Béqueres e frascos de subamostragem

Pipeta/espátula não contaminante

Peneira de proteção compatível com o limite do equipamento

## Materiais auxiliares

Amostra representativa e homogeneizada

Material de referência granulométrico quando disponível

Planilha de sequência e identificação

## Equipamentos

Analisador por difração a laser e unidade de dispersão líquida

Ultrassom/agitação integrados ou aprovados

Balança e peneiras quando aplicáveis

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Meio de dispersão | Água ou líquido compatível, filtrado e aprovado |
| Dispersante | Ex.: pirofosfato/hexametafosfato somente após validação |
| Amostra | Quantidade suficiente para atingir a faixa de obscuração do fabricante |

# 4. Procedimento

## Preparação e verificação

Homogeneizar e retirar subamostra representativa; registrar condição seca/úmida e pré-tratamentos.

Remover e quantificar partículas acima do limite da célula quando o método exigir.

Ligar o sistema conforme manual, inspecionar célula/linhas e executar limpeza e branco de fundo.

Selecionar SOP do software, modelo óptico, índices, dispersante, ultrassom e faixa de obscuração aprovados.

## Medição

Adicionar amostra gradualmente até a faixa de concentração/obscuração definida, evitando bolhas.

Aplicar agitação e ultrassom pelo tempo validado sem fragmentar partículas frágeis.

Executar no mínimo três leituras independentes ou a frequência aprovada.

Salvar distribuição completa e estatísticas (por exemplo D10, D50, D90), sem descartar curvas divergentes sem justificativa.

## Encerramento

Drenar a suspensão no resíduo correspondente à matriz.

Executar ciclos de lavagem até branco aceitável e inspecionar célula/linhas.

Exportar arquivos brutos, parâmetros ópticos, relatório e histórico da sequência.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco/fundo dentro do limite do fabricante antes da sequência.

Material de controle e replicatas com critérios definidos para D10, D50, D90 e distribuição.

Registrar obscuração, resíduos, bolhas e alerta do software.

Não comparar diretamente resultados obtidos com preparos/modelos ópticos diferentes sem qualificação.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Registrar marca, modelo, faixa, acessórios e número patrimonial.

Definir SOPs por matriz, índice de refração/absorção, obscuração, ultrassom e critérios de repetibilidade.

Definir classificação granulométrica adotada e tratamento da fração retida em peneira.