PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Medidor multiparâmetro AKSO AK88

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-7 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Sala 202 e atividades de campo |

# 1. Objetivo

Padronizar inspeção, calibração, medição em campo/laboratório, verificação pós-uso e armazenamento do medidor multiparâmetro AKSO AK88.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Não tocar membranas/sensores com objetos ou papel abrasivo.

Em campo, trabalhar em dupla próximo à água e seguir o plano de segurança da coleta.

Soluções-padrão e eletrólitos devem ser manuseados conforme FDS.

Cuidado específico: Confirmar a versão do AK88, as sondas conectadas e os padrões autorizados pelo LCA. Não substituir membrana, eletrólito ou componentes das sondas sem consultar o manual e o responsável técnico.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Copos de calibração limpos

Frascos para padrões e água de enxágue

## Materiais auxiliares

Padrões rastreáveis

Planilha/caderno de campo

Kit de manutenção específico

## Equipamentos

Medidor multiparâmetro AKSO AK88

Sondas de pH, condutividade/salinidade e oxigênio dissolvido

GPS/relógio para metadados

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Soluções tampão de pH | pH 4,00, 7,00 e 10,01, conforme a faixa e o procedimento aprovado |
| Padrão de condutividade | Selecionado para a faixa esperada e aceito pelo fabricante |
| Ar ambiente | Calibração de oxigênio dissolvido em 100% de saturação, conforme o manual |
| Água deionizada | Enxágue; não usar para armazenar as sondas salvo orientação do fabricante |

# 4. Procedimento

## Calibração

Inspecionar o AK88, as sondas, cabos, membrana e eletrólito; conectar todos os componentes e confirmar data, hora e unidades.

Calibrar o pH com as soluções tampão adequadas, evitando contaminação cruzada e aguardando estabilidade em cada ponto.

Calibrar a condutividade com padrão compatível com a faixa prevista.

Ajustar altitude e salinidade quando necessárias e calibrar o oxigênio dissolvido em 100% de saturação no ar, conforme o manual.

Registrar valores nominais, temperatura, lotes, respostas e aceitação das calibrações.

## Medição

Enxaguar as sondas com a amostra e posicioná-las completamente imersas, sem bolhas aderidas e sem contato com o fundo ou as paredes do recipiente.

Aguardar a estabilização e registrar pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e temperatura.

Registrar local, profundidade, horário, condições da coleta e observações relevantes.

## Pós-uso

Executar a verificação pós-medição quando prevista no plano de qualidade.

Enxaguar, descontaminar e armazenar cada sonda na condição indicada pelo fabricante.

Transferir e conferir os registros antes de limpar a memória do equipamento.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Calibração e verificação dentro dos limites definidos para cada parâmetro.

Padrões válidos, limpos e adequados às faixas esperadas.

Duplicata de campo e padrão de verificação na frequência prevista no plano.

Resultados instáveis ou fora da faixa devem ser qualificados, não ajustados manualmente.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Confirmar a versão do AKSO AK88 e as sondas disponíveis no LCA.

Definir padrões, tolerâncias, ordem e frequência de calibração e critérios de estabilidade.

Definir manutenção, troca de membrana/eletrólito e armazenamento de cada sonda.