PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Sistema de filtração a vácuo

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-9 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Bancada estável ou capela conforme amostra/reagente |

# 1. Objetivo

Padronizar montagem, teste de estanqueidade, operação e desmontagem de sistemas de filtração com bomba de vácuo.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Usar apenas kitassato/frasco classificado para vácuo, sem trincas ou riscos profundos.

Instalar frasco-armadilha entre sistema e bomba e proteção contra implosão quando exigida.

Cuidado específico: Vidraria comum pode implodir. Nunca aplicar vácuo a frasco danificado, fechado sem alívio ou não projetado para essa finalidade; alivie o vácuo antes de desconectar mangueiras.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Kitassato/frasco de vácuo certificado

Funil/copo de filtração

Frasco-armadilha

## Materiais auxiliares

Filtros e pinças adequados ao analito

Mangueiras de parede espessa

Garras e suporte

## Equipamentos

Bomba de vácuo com regulagem

Manômetro quando aplicável

Proteção contra implosão

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra e enxágue | Conforme protocolo analítico |
| Filtro | Tipo, porosidade e lote definidos |

# 4. Procedimento

## Montagem e teste

Inspecionar vidraria, juntas, mangueiras, armadilha e bomba.

Montar e fixar o conjunto; colocar o filtro com pinça limpa.

Aplicar vácuo baixo e testar estanqueidade com o sistema vazio.

## Filtração e desmontagem

Adicionar amostra sem ultrapassar capacidade; aumentar o vácuo gradualmente dentro do limite.

Registrar volume, tempo e pressão quando relevante.

Fechar a válvula/desligar, admitir ar lentamente e somente então desmontar.

Destinar filtrado/filtro e lavar o sistema conforme o analito.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco de equipamento conforme analito.

Sem vazamento, trinca, canalização ou ruptura do filtro.

Volume e filtro rastreáveis.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir pressão máxima dos conjuntos, bombas e armadilhas disponíveis.

Criar tabela de limpeza/filtros por COD, metais, MPS e microbiologia.