PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Padrão de KCl 0,01 mol/L para condutividade

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-10 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Bancada limpa |

# 1. Objetivo

Preparar 1 L de KCl 0,01 mol/L, com condutividade de referência próxima a 1413 µS/cm a 25 °C, para verificações não críticas aprovadas.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Usar pinça e proteção térmica ao retirar material da estufa; resfriar em dessecador antes de pesar.

Cuidado específico: A massa correta para 0,01 mol/L é 0,7456 g/L. A antiga massa de 1,491 g/L corresponde aproximadamente ao dobro da concentração e não deve ser rotulada como padrão de ~1413 µS/cm.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Pesa-filtro

Béquer

Balão volumétrico classe A de 1 L

Frasco limpo de baixa lixiviação

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Balança analítica calibrada

Estufa a 180 °C

Dessecador

Condutivímetro com compensação/controle a 25 °C

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| KCl grau adequado | 0,7456 g após secagem |
| Água deionizada de baixa condutividade | Completar para 1.000 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Secar KCl a 180 °C por 4 h conforme referência aprovada; resfriar em dessecador.

Pesar 0,7456 g e dissolver em ~800 mL de água.

Transferir quantitativamente ao balão de 1 L, completar à marca na temperatura de calibração e homogeneizar.

Acondicionar sem contaminação e verificar a 25 °C com instrumento controlado.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Valor esperado próximo de 1413 µS/cm a 25 °C; usar tolerância definida pelo sistema de qualidade.

Para calibração crítica/rastreável, preferir padrão comercial certificado.

Descartar se houver contaminação, evaporação ou resultado fora da faixa.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir tolerância, validade e se o preparo interno será permitido para calibração ou apenas verificação.